后装治疗机技术要求

﹡配置清单：

1，后装主机一台；

2，3D近距离治疗系统一套；

3，施源器一批；

4，物理质控配套设备一套

一、后装主机

1、设备组成：计算机控制的遥控后装系统，包括后装治疗机、控制台、3D近距离治疗系统和各种施源器。

2、主机要求：脚轮控制，脚轮锁定装置，主机重量小于100Kg，便于移动。

3、放射源：

3.1，密封Ir192放射源3枚，活度≥370Bq（10Ci）±10%，直径≤0.9mm，长度≤4.6mm,最小转弯半径：≤1.3cm。

▲3.2，放射源到位精度≤±0.5mm

3.3，提供假源位置模拟器，能够测量施源器内部长度。

3.4，放射源及连接线缆应能通过5Fr的导管。

▲3.5，源移动速度：≥50cm/s。

3.6，导管通道：≥20。

3.7，导管未正常连接时，源不会被送出。

3.8，施源器与相应导管连接后长度≥1400mm。

3.9，不治疗时，源置于后装机储源罐中，10Ci活度下，距离机器表面1米处的剂量当量率≤   0.5 uGy/h，储源罐材料：钨合金，并提供检测报告。

▲3.10，放射源进出次数：≥30000次

4、控制台

4.1，包含计算机、显示器、打印机和必要软件。

4.2，控制台与后装机联系中断后，放射源应能立即自动撤回源库。

4.3，在1mm步长的情况下，治疗长度≥40cm。

4.4，每个通道可计划的驻留位置最少应达到400个，可变间隔1mm。

4.5，控制台清楚显示整个治疗情况。

4.6，治疗完成后, 应打印治疗报告, 内容包括日期、时间、病人的数据、所使用的放射源及衰变系数、驻留位置和时间等以及治疗过程中出现的故障信息。

5、射线监测及安全性

5.1，后装机有内置射线监测仪，源移出时，在控制台和后装机处有声光显示。源未正常回到源库时，有声光报警。

5.2，联锁装置：门未关闭时或按下紧急按钮，源不会送出或将已送出的源撤回；

5.3，系统应在后装机上装有连锁钥匙，只有当钥匙置于治疗状态时开始治疗。

二、近距离治疗计划系统

1、 硬件要求

1.1，至强6核CPU，主频≥3GHZ。

1.2，小型立式主机。

1.3，内存≥16GB。

1.4，显卡≥1GB。

1.5，硬盘≥2.5TB。

1.6，DVD刻录机、USB标准键盘和鼠标。

1.7，图形加速卡≥1GB.

1.8，显示器≥24英寸液晶显示器。

1.9，彩色激光打印机。

1.10，不间断电源（UPS）。

1.11，主流品牌电脑和操作系统。

2，软件要求

2.1，支持CT、CBCT、MR、PET、SPET、US。

2.2，支持自动轮廓勾画，提供丰富的绘图和编辑工具，可以在不同影像集之间剪切、粘贴结构。

2.3，可进行快速的施源器重建。

2.4，基于3D影像数字化、正交／半正交平面胶片、图像重建框架、直接输入坐标、自动施源器识别和放射源定位、利用施源器模板库、利用计划模板进行施源器输入。

3，计划设计及优化

3.1，3D后装计划设计和优化。

3.2，可定制计划模板和临床方案模板。

3.3，提供图形交互优化工具。

3.4，支持剂量几何优化、点优化和图形优化。

3.5，支持逆向优化功能。

3.6，可分别设定靶区及多个重要器官的剂量要求。

3.7，允许手动调整对某个点的剂量贡献。

3.8，允许用鼠标手动拖拽等剂量线，对计划进行微调。

3.9，支持三维剂量云显示

3.10，允许修改等剂量线模板的配置。

3.11，允许修改二维剂量显示。

3.12，允许修改3D剂量云显示。

3.13，DVH剂量体积直方图。

3.14，计划并排比较、计划叠加和DVH比较

3.15，DICOM导入导出模块。

三、施源器及配套附件

1，非金属材质三管式妇科施源器2套，兼容CT/MR成像，MR兼容行为MR安全（MR Safe）。

2，金属Fletcher型妇科施源器2套。

4，阴道施源器1套。

5, 直肠施源器1套，材质为硅胶，改善患者舒适度，可有8个治疗通道

6，组织间插植施源器1套，包括直径1.5mm，长度120mm、160mm和200mm插植针各10根，并配置相同长度和数量的插植针芯10根，并配置相同长度和数量的插植针芯。

7，施源器附件：提供上述施源器配套的传输导管和标记线。

8，施源器固定支架1套。

9，消毒盒6个。

10，源导管挂架1个。

﹡四、质控配套设备

1，剂量验证：井形电离室1套；

2，剂量仪一台；

3，源支架一个；

4，线缆一条；

5，相关校准证书一份；

6，放射源到位精度校准工具1套；

7，射线报警仪1套；

8，不间断电源1套；

注：﹡号条款为实质性技术要求，必须具备，不满足或未响应则按无效投标处理。